1

Ein digitales DCF-Frequenznormal.mit 10EXP9 Stabilität.

Nach mehreren Versuchen einen analogen DCF77-Frequenznormal aufzubauen,
begann ich mir Gedanken zu machen,wie man solch eine PLL auch digital
aufbauen kann, um die Nachteile der analogen PLL zu vermeiden.

Wann lohnt sich ein Selbstbau?
Es lohnt sich immer dann, wenn man verschiedene teure Bauteile bereits
hat oder preiswert erstehen kann.(Flohmarkt etc).
Wer komplett alles kaufen muß,also auch den Quarzofen,für den lohnt es sich
warscheinlich eher nicht,da die Summe der Bauteile schnell auf einige Tausend DM kommen kann,wenn die Bastelkiste nicht genügend hergibt
Diese Veröffentlichung will ich nicht so sehr als Nachbauanleitung,sondern
mehr als Anregung wie man solch ein Problem angehen könnte, verstanden wissen.Dieses Gerät wurde bisher nur einmal gebaut.Schon deswegen kann es keine narrensichere Nachbauanleitung sein.
Ich habe aber beim Aufbau meines Gerätes jede nachträgliche Änderungen,(das waren einige), konsequent in den Platinenlayouts und Schaltbilder berücksichtigt.Ich freue mich über jeden konstruktiven Verbesserungsvorschlag.

Welche Verfahren sind zur Zeit für den Funkamateur machbar?

Das beste wäre natürlich ein Rubidium-Normal.
Wer solch ein Gerät preiswert erstehen kann, braucht eigentlich gar nicht weiter zu lesen. Eine Stabilität von 10EXP-10 ist immer drin.

Das GPS-Frequenznormal.
Sie kommen allmählich zu interessanten Preisen auf den Markt.Aber auch hier gilt, die Stabilität der Frequenz hängt grundsätzlich von dem Hauptoszillator ab.GPS ist auch hier nur für die Langzeitstabilität zuständig.Siehe weiter unten.
Ein Selbstbau ist auf jeden Fall mit einer Softwareerstellung gekoppelt,da ein Mikroprozessor den Dopplereffekt der verschiedenen GPS-Satelitten rausrechnen muß.

Die analoge DCF-PLL.
Sie ist leicht zu realisieren,Baubeschreibungen gibt es in Hülle und Fülle.
Allerdings wird sie um so schwerer zu handhaben,je größer die Frequenzstabilität sein soll.Es gibt auf dem Markt viele dubiose Low-Kost-
Lösungen.Praktisch alle versprechen mehr als sie halten können.

Die digitale DCF-PLL.
Dies ist Gegenstand dieser Abhandlung.

Welche Frequenzstabilität ist zu erwachten?

Grundsätlich ist zunächst mal festzustellen,das die Syncronisierung mit einer Leitfrequenz nur die Langzeitstabilität verbessern kann.Die Kurzzeit-
stabilität muß der Oszillator selbst bereitstellen.Dies gilt übrigens für
jeden PLL-Oszillator.
Jedoch muß man den Begriff Kurzzeit, und Langzeitstabilität etwas genauer betrachten.

Wenn man einen Oszillator der mit 10 MHz schwingt auf eine Genauigkeit von
z.B. 10EXP-9 beobachten will, so muß man 100 Sekunden lang die Frequenz
auswerten.Bei 77,5 KHz ist es entsprechend mehr.

Entsprechend lang muß auch die Zeitkonstante der Regelschleife sein, mit der die PLL arbeitet.

Somit wird klar das die Zeitkonstante sehr schnell in die Größenordnung von
mehrere Stunden gelangen kann.
					2

Innerhalb dieser Regelzeit darf die Frequenz des Oszillators sich aber nur maximal um den Betrag ändern, den er als Genauigkeit einhalten soll.
Das zeigt,das hier nur ein hochkonstanter Quarzofen zum Einsatz kommen kann.In unseren Beispiel darf der Oszillator in rund 10000 Sek, das sind
fast 3 Stunden nur um den Betrag 10 EXP-9 wandern.Der Begriff Kurzzeitstabilität erstreckt sich eben auf diese 10000 Sekunden.

In der Praxis sind die Zeitkonstanten mitunter noch länger, zumal,
wenn man die Tag-Nacht-Phasenschwankungen auf dem Ausbreitungsweg zwischen Sender und Emfänger nicht ausregeln will.

Wie muß ein DCF-Frequnznormal beschaffen sein?

Er sollte folgende Eigenschaften haben.

1.	Der Emfänger muß hochselektiv sein.
	Die 5.Oberwelle der Zeilenfrequenz eines Fernsehers liegt nur etwa
	625 Hz neben dem Emfangskanal und hat eine deutlich höhere Feldstärke 	als das DCF-Signal.Von Computermonitoren mal ganz abgesehen.
	Erreicht wird das mit einem Ladderfilter bestehend aus 4 Quarzen.

2.	Der Eingangsteil muß großsignalfest genug sein.
	Der Verstärkerteil darf von der Antenne  bis zum Quarzfilter auch 	durch starke Störsignale nicht in die Begrenzung gefahren werden,da 	sonst eine zusätsliche Phasenmodulation auftritt.
	Erreicht wird dies durch eine Kaskodenschaltung, die zur Hälfte im
	Antennenteil und zur Hälfte im HF-Teil angesiedelt ist 
	Dies hat gleichzeitig den Vorteil,das das Verbindungskabel mit seiner 	Kapazität keinen Einfluß mehr hat.

3. 	Bei Senderausfall sollte die Regelspannung und auch die Phasenlage 	des Oszillators exakt an der Stelle stehen bleiben wo sie zuletzt 	war.
	Mit einer analogen PLL ist bereits diese Forderung ein aussichtsloses 	Unterfangen, aber mit einer digitalen PLL durchaus machbar.
	Ohnehin ist es schon schwer genug eine analoge PLL zu bauen,die eine 
	Zeitkonstante von mehreren Stunden hat und nicht zu Regelschwingungen
	neigt.

4.	Er sollte eine Notstromversorgun besitzen,die ein Netzausfall von 
	einigen Stunden überbrücken kann. Ich muß nicht erwähnen,das ein 	solches Gerät ununterbrochen in Betrieb bleiben soll. Schon die
	Tatsache das die volle Genauigkeit erst nach ca 24 Stunden erreicht
	wird, gebietet das schon.

Wenn mam das alles berücksichtigt,wird einem sehr schnell klar das dies kein Sonntagsnachmittagsprojekt ist, eine gehörige Portion Erfahrungen in Digitaltechnik erfordert,und der Zugang zu einigen edlen Messgeräte sehr hilfreich sein kann.

Das ganze Gerät besteht aus folgende Baugruppen.

Quarzofen mit VCO-Eingang nachfolgende Verstärkerstufe, galvanische
Entkopplung der Ausgänge, und einen digitalen Phasenschieber.
In meinem Falle ist es ein R&S XSE mit einem VCO-Input Regelsteilheit 0,2Hz/Volt.Neu kostet der Ofen ca DM 2500.- Flohmarkt mitunter DM 650.-

PLL-Platine.Beinhaltet Aperiodischer Teiler 5MHz auf 77,5 KHz mit nachfolgenden Teiler durch 64
Taktausfallserkennung für die 77,5 KHz.
Teiler durch 64 für die 77,5 KHz.
digitale PLL bestehend aus 2 Flip-Flops.
Digitaler Teiler für die PLL,und für den digitalen Phasenschieber.
16-Bit Zähler mit 16 Bit DAC für die Regelspannungserzeugung.
					3

Netzteilplatine und Ladeschaltung für den Akku, und natürlich dem Akku.

DC-DC Wandler.
Der Wandler erzeugt +12Volt,-12Volt,+5Volt aus einer Spannung die zwischen 10,5 und 15 Volt liegen darf.Für diese Schaltung hat Jochen Jirmann DB1NV
Pate gestanden.Ich habe die Schaltung von ihm so übernommen wie sie ist,lediglich die Platine ist von mir erstellt.

Die HF-Baugruppe.

Es beinhaltet ein Ladderfilter bestehend aus 4 Stück 77,5 KHz Quarzen der die Selektion übernimmt.Dem schließt sich ein mehrstufiger Begrenzerverstärker
und ein Schmitt-Trigger an, so das die Modulation fast vollständig verschwindet.
Ein Feldstärkeanzeige ist ebenso integriert,wie auch eine Aufbereitung
der Sekundenimpulse für eine DCF-Uhr.

DCF-Uhr.Sie ist aus einer Baubeschreibung aus der Zeitschrift ELV entstanden.Der Mikroprozessor gibt es einzeln zu kaufen.
Sie hat ebenfalls eine serielle Schnittstelle,die mit einem PC abgefragt
werden kann. Die Uhr ist auf 2 Platinen im Huckepack aufgebaut.

				Der HF-Teil.

Der Hf-Teil besteht aus 2 Baugruppen. Die Außeneinheit und die Inneneinheit.

Die Außeneinheit besteht nur aus wenigen Bauteilen,so das es sich nicht gelohnt hat eine Platine zu erstellen. Die Ferritantenne ist in meinem
Fall 160mm lang und hat einen Durchmesser von ca 10mm. Ich habe sie mit
200 Windungen CUL-Draht o,1mm bewickelt.Mit einem 90pF-Trimmer bringt man sie in Resonanz. Man kann im Prinzip jeden Ferritstab verwnden.Ein Funkamateur weis wie man sie in Resonanz bringt.Der J310 wurde deswegen einem BF245 den Vorzug gegeben, weil er 4* soviel Verstärkung bringt.
Der BC546 in Basisschaltung dient als Arbeitswiderstand.Diese Art von Schaltungstechnik kannte man schon in den 60ger Jahren und hat eine ausgezeichnete Großsignalfestigkeit, da die Drain-Source-Spannung sich praktisch nicht ändert.
Der Eingang des Innenteils hat praktisch 0-Ohm Eingangswiderstand.Die Kabelkapazität wirkt sich deshalb selbst bei Längen von 100 Meter nicht aus.
Am Kollektor kann die HF-Spannung bis zu 2 Veff betragen,ohne das eine Begrenzung auftritt.Der normale HF-Pegel beträgt ca 100 mVeff.

Versuche mit Stimmgabelfiltern hatten ergeben,das sie diese Pegel nicht 
mitmachen.Deswegen ist ein Ladderfilter mit 4 Quarzen entstanden.
Die Quarzfreuenzen sind 6 Hz niedriger als 77,5 KHz.Dem Hersteller sollte
man die Quarzdaten mitteilen,die in der Stückliste angegeben sind.
Die Durchlasskurve spricht für sich.

Die ersten beiden Stufen hinter dem Quarzfilter sind als normaler Verstärker geschaltet.Hinter dem ersten Vertärker wird die Information für die Feldstärkeanzeige und für die DCF-Uhr-Taktaufbereitung abgenommen.
Hinter dem zweiten Verstärker wird das Signal für eine Stummschaltung abgegriffen.Die beiden ersten Stufen sind mit einem LF357 bestückt,weil sie eine höhere Schleifenverstärkung ermöglichen.

Die nächsten 2 Stufen sind als Begrenzer im Einsatz,um die Amplitutenmodulation wegzubekommen.Sie sind mit einem TL072 bestückt,weil sie an den Flanken weniger rauschen.Der letzte OP ist als Schmitt-Trigger 
					4

geschaltet.Mit dem Transistor Q8 wird der Ausgang stummgeschaltet,wenn kein Signal anliegt.Ohne Stummschaltung würde das Rauschen ,welches in der
Bandbreite durch den Quarzfilter begrenzt, und bis zur Begrenzung verstärkt wird ,ein 77,5 KHz Signal vorgaugeln, das nicht mit der Realität zu tun hat. Das ganze ist in eine HF-dichte Blechkiste eingebaut.
			
Der Mutteroszillator.

Kernstück des Mutteroszillators ist ein hochstabiler Quarzthermostat.
Mit ihm steht und fällt die erreichbare Frequenzstabilitaet.

Nach vielen Versuchen, es wurde unter anderen ein Drewanz Quarzofen
verschiedene Eigenbaulösungen und verschiedene alte zweipunktgeregelte Töpfe kommerzieller Hersteller ausprobiert, bin ich dann auf ein Oszillator
der Firma Rhode&Schwarz gestoßen.Ich habe ihn durch Zufall auf dem Flohmarkt für wenig Geld erworben.Er war mit einer Stabilitaet von 10EXP-9
angegeben,und eignet sich vorzüglich für diese Anwendung.

1o MHz Ausgangsfrequenz war ideal und auch die Regelsteilheit von 
0,2 Hz/Volt passt sehr gut.
Bei weniger stabilen Quarzoszillatoren muß die Regelsteilheit entsprechend
größer sein da sonst der Fangbereich überschritten werden kann.
Ein unbeheizter Quarz,oder ein selbstgebauter Ofen,dessen Quarz nicht im
Temperaturumkehrpunkt betrieben wird scheidet von vorne herein aus.

Das Ausgangssignal wird durch einen Video-OP verstärkt, und treibt sowohl
sechs galvanisch entkoppelte Ausgänge,als auch den Phasenschieber.

Der Phasenschieber stammt aus der Farbfernsehtechnik und besteht aus zwei
Flip-Flops wobei der eine invertiert angesteuert wird.An den vier Ausgängen
stehen dann 5MHz mit den Phasenlagen 0-90-180-270 Grad zur Verfügung.
Ausgewählt wird die jeweilige Phasenlage mit Hilfe eines Multplexers 74153.
Ergänzt wurde der Phasenschieber noch durch eine Schaltung , die dafür Sorge trägt, das immer die gleiche Startbedingung für dei beiden Flip-Flops
vorliegt.Es könnte sonst passieren, das der Phasenschieber falsch herum schiebt, die PLL rastet dann nie ein.Siehe Beispiel.

			Die eigentliche PLL

Die PLL-Baugruppe besteht wieder aus verschiedene Untergruppen.

Die Signalerkennung.

Damit bei Senderausfall die PLL nicht auf Störsignale wie Rauschen des Emfängers etc reagiert,mußte das Signal irgendwie überwacht werden.
Das geschieht mit einem Ex-Or-Gatter als Flankendedektor und einen retriggerbaren Monoflop deren Zeitkonstante etwas größer gewählt wurde als der Abstand zwischen zwei Flanken.
Solange ein 77,5 KHz Signal anliegt,wird der Q-Ausgang gesetzt,und bleibt auch gesetzt,da der MonoFlop immer rechtzeitig nachgetriggert wird.
Bei Ausbleiben des Signals wird nach spätestens einer halben Periode
die PLL festgehalten.An der Buchse JP4 Valid kann man den Zustand abfragen.

Der aperiodische Teiler.

Sie wurde schon in analoge PLL-Schaltungen mehrfach veröffentlicht,die Reihenfolge der Stufen wurde von mir aber auf möglichst geringes Phasenjittern optimiert.
Mit dem Teiler U14 7493 wird zunächst das 5 MHz auf 1 MHz runtergeteilt,und
die 1 MHz von den 5 MHz in dem Gatter U8D 7400 abgezogen.
					5

Die so gewonnenen 4 MHz werden im Teiler U16 7490 auf 400 KHz runtergeteilt.
					
Die ICs U15 7493 U13 7430 und ein Teil von U14 7490 gewinnen aus den 
400 KHz 12,5 KHz.Diese werden in dem IC U8B 7400 von den 400 KHz subtrahiert.Nach dem Teiler durch 5 U12 7490 stehen 77,5 KHz zur verfügung.

Man hätte auch einen ganzzahligen Teiler aufbauen können,der die 10 MHz
auf 1,25 KHz runterteilt.Im 77,5 KHz Zweig hätte man dann einen Teiler durch 62 benötigt.Der Vorteil des geringeren Phasenjitters steht aber ein
Nachteil gegenüber.
Wenn das Signal aus irgend einen Grunde ausbleibt,läüft das Cäsium-Normal
in Mainflingen ja weiter.Es hat also jederzeit immer noch die selbe
Phasenlage wie unser (jetzt freilaufender) Quarzoszillator.

Auf der PLL-Ebene ist dies aber nur gewährleistet,wenn sich auch dort die gleichen Startbedingungen wiederfinden.
Der Phasenjitter des aperiodischen Teilers wird ohnehin rausgekürzt,wie wir
später sehen werden.

Sowohl das 77,5 KHz Signal aus dem Emfänger als auch aus dem aperiodischen
Teiler werden durch 64 geteilt, bevor sie in der Phase verglichen werden.
Zuständig sind die ICs U1 U2 7493 und U10 U11 7493.Bei Senderausfall werden diese Teiler zurückgesetzt um gleiche Startbedingungen zu erhalten.

Die eigentliche PLL besteht aus zwei Flip-Flops U7A und U7B.
Je nach dem, welche der beiden Flip-Flops zuerst getaktet werden erscheint an dem Q-Ausgang ein Impuls dessen Breite proportional der Phasenabweichung ist.Welcher der beiden Flip-Flops jetzt einen Impuls liefert,ist davon abhängig,in ob die Phase des Quarzoszillators gegenüber dem DCF-Signal 
vor, oder nacheilt.
Die Ausgangsimpulse der Flip-Flops werden mit dem 5 MHz Takt verknüpft,und 
steuern die Teilerkette an den Down,bzw Up-Eingänge.

Dieser Teiler zählt also je nach Richtung der Phasenabweichung rauf oder runter.Erst wenn eine vorgegebene Anzahl von Zählschritten überschritten ist,bekommt der DAC-Zähler einen Impuls.
Diese Teilerkette bewirkt also nichts anderes als das Loopfilter in einer analogen PLL.Über die Anschlußleiste JP6 kann man die Zeitkonstante festlegen.Diese Kette hat also eine integriernde Wirkung.

Der Digital-Analog-Wandler (es ist ein 16-Bit DAC) wird über die BCD-Ausgänge der letzten 4 Teiler angesteuert,und liefert die VCO-Spannung für den Quarzoszillator.
Wenn das Sendersignal ausbleibt, wird die Teilerkette einfach nicht mehr getaktet,und der DAC hält die zuletzt abgegebene Regelspannung fest.

Die Frequenz eines VCO`s ist der VCO-Spannung proportional.In der Phase
allerdings integriert er.
Wenn man mit zwei Integratoren und einem Inverter eine geschlossene Schleife bildet ,so  fängt die Schleife mit der niedrigeren Zeitkonstante an zu schwingen.

Man muß also noch was hinzufügen,was der integrierende Wirkung des VCOs
entgegen wirkt.
Dazu dient der Phasenschieber im Oszillatorteil.
Er bekommt seine Information als BCD-Information aus der Teilerkette der PLL.Er bildet sozusagen den Proportionalanteil der Regelkette.Er sollte in der Teilerkette dort angezapft werden, wo gerade keine Rgelschwingungen mehr auftreten. Bei mir hat der Anschluß JP7 genau gepasst. Bei anderen
Oszillatoren kann eventuell ein anderer Abgriff notwendig sein.Auf jeden Fall sollte man mehrere Abgriffe durchprobieren.

					6

Einige zusätzliche Bauteile sorgen dafür das der DAC am Anschlag hängenbleibt,und keine Sägezahnförmige Regelspannung abgeben kann.
Die Dioden D1-16 und Die ICs U37 U38 und U39 sind dafür zuständig.

				Der DC-DC-Wandler.

Das Schaltnetzteil ist einfach einer Bauanleitung aus den UKW-Berichten
entliehen.Der OM Jochen Jirmann DB1NV kann so ein Netzteil viel besser
entwickeln als ich es je könnte.Lediglich einnen weiteren Gleichrichter
für dir -12Volt und eine weitere Wicklung für die Speicherdrossel sind
hinzugekommen.Im Schaltbild nicht eingezeichnet aber von mir nachgerüstet
wurde im -12Volt Ausgang ein Low-Drop-Spannungsregler.Es muß ein Low-Drop
Regler sein.Ansonnsten habe ich lediglich die Platine neu entworfen,damit sie besser in mein Gehäuse passte.

			Das Netzteil mit Ladegerät

Das Netzteil ist konventionell aufgebaut.Es hat aber einen Ladeteil
für einen Akku, und einen Tiefentladungsschutz.

Weil ich schlechte Erfahrungen mit Akkugepufferten Netzteilen gesammelt
habe,(Akkus haben prinzipell den Dienst versagt,wenn sie mal gebraucht wurden) wird lediglich bei mir die Spannung überwacht,und gegebenfalls
der Akku nachgeladen.Ob der Akku am Laden ist wird durch eine LED angezeigt.
Der Akku hängt im normalen Betriebsfall nur am Ladeteil,der einfach aus einer Konstanntstromquelle besteht. Der Ladestrom wird durch R5 festgelegt,
und beträgt in meinem Fall 300 mA.Die Lade-Start und Lade-Stop-Spannung wird durch die beiden als Komperatoren geschalteten NE5534 überwacht.
Ein Flip-Flop bestehend aus einem CD 4001 schaltet die Konstantstromquelle
ein,bzw.aus.
Rel U6 schaltet bei Netzausfall den DC-Wandler von der Netzversorgung auf den Akku um.Die Elcos C4 C5 dienen dabei als Umschaltüberbrückung.
Relais U7 trennt den Akku vom DC-Wandler,wenn die Akkuspannung ca 10,5Volt
unterschritten hat.Bei etwa dieser Akkuspannung setzt auch der DC-Wandler aus. Bei Netzwiederkehr schaltet das Gerät dann automatisch wieder auf Akku-Laden. Als Akku ist bei mir ein Blei-Gel-Akku mit einer Kapazität von 12Volt 3AH im Einsatz.

			Der DCF-Demodulator.

Der DCF-Demodulator erzeugt die Taktimpulse für eine DCF-Uhr.
Die Information für die Uhr liegt bekanntlich in der Breite des Impulses.
100mSek=low,200mSek=high.
Diese Baugruppe besteht aus einem geregelten Verstärker (U1 und Q1),einem
Demodulator (D2 D3) und einem Komperator U2.
Der Regelungseinsatz lässt sich mit R6 einstellen.Er sollte so eingestellt
werden,das die Taktimpulse über einen möglichst großen Dynamikbereich 
sauber generiert werden,ohne das die Impulsbreite sich zu sehr ändert.
Mit dem Schalter gibt man vor ob negative oder positive Impulse erzeugt werden.Die nachfolgende Uhr braucht negative Impulse.

Dies Baugruppe hat bei mir noch als Huckepackplatine im HF-Teil hineingepasst.

					7

				Die DCF-Uhr.

Die DCF-Uhr besteht aus einen Baustein der von der Fa.ELV für die Uhr DCF1000 angeboten wird.Mit geringen Aufwand zeigt das 2*16 LCD-Display
Die Uhrzeit in Stunden Minuten Sekunde,Das Datum  in Jahr Monat Tag
die Kalenderwoche und ob die Uhr Online ist.Sie hat nämlich eine Gangreserve.

Weiterhin besitzt sie eine RS232-Schnittstelle,mit dessen Hilfe man oben genannte Daten in einen Rechner übertragen kann.Einzig die Platinen stammen wieder von mir.Es sind zwei Platinen im Huckepack,da eine Platine in meinen Gerät kein Platz gefunden hat.Es ist aber durchaus möglich auch eine eigene Kostruktion zu verwenden.

				Aufbauhinweise.

Wer diesen Artikel nicht nur als Anregung verwerten will, sondern das Gerät mit diesen Platinenlayouts nachbauen will, dem möchte ich dann doch noch einige Tips mitgeben.

Die Platinen sind alle doppelseitig.Auch die Bestückungsseite sind mit Leiterbahnen und nicht nur mit Masseflächen versehen.
Ich habe mich bemüht beim entflechten der Platinen darauf zu achten das Bauteile die von oben verlötet werden müssen, keine Bauteile sind, an der man von oben nicht dran kommt.Jedoch war das bei ICs nicht mehr machbar.

Es gibt von der Firma Bürklin IC-Fassungen mit gedrehten Anschlüssen,dessen Gehäuse nicht bis an den Boden reichen.Man hat also noch ca einen Millimeter Platz für die Beinchen von oben zu verlöten.
Man geht folgendermaßen vor.
IC-Fassung bestücken.Auf Unterseite nur ein Anschluß festlöten.Platine senkrecht in einen Platinenhalter Schraubstock etc einspannen.Einen heißen
Lötkolben mit ca 4mm breiter Spitze an IC-Beinchen halten.Die Lötspitze muß gut verzinnt sein. Mit 0,5mm dicken Lötzinn, keinen dickeren Lötzinn, jetzt von der Bestückungsseite an das IC-Beinchen halten bis es Lötzinn annimmt.

Wenn sämtliche IC-Beinchen so von oben verlötet sind, dann die Unterseite wie üblich verlöten.Ich rate dazu sämtliche Beinchen auch von der Oberseite
anzulöten.Eine Fehlersuche wegen ein vergessenes Beinchen ist sehr stressig, zumal das Beinchen zwischendurch auch zufällig Kontakt haben kann.

Wer sich die Platinen durchkontaktieren lässt hat natürlich weniger Stress,dafür aber mindestens 3 mal so hohe Kosten.

Die anderen Bauteile sind relativ einfach auch von oben zu verlöten.

Der HF-Teil paßt in ein handelsübliches Weissblechkästchen mit den Abmaßen
152mm*55mm,in welche man die Platine rundherum von beiden Seiten verlötet. Die Filterquarze weden am Gehäusedach mit der Massefläche verlötet.Ein Abschirmblech um die Quarze verhindert ein Übersprechen..
Die Ferritantenne steckt bei mir in einem 13mm Installationsrohr aus dem Elektrofachhandel.Dieses Rohr ist auf der einen Seite in ein kleines Weissblechgehäuse geklebt, das auch die restliche Elektronik aufnimmt.

Der DC-Wandler bekam ein maßgeschneidertes Weissblechgehäuse mit Durchführungskondensatoren ca 2,5 nF verpasst,weil der Trafo bereits zu hoch für ein handelsübliches Gehäuse war.Es sollte HF-dicht sein.
Im übrigen verweise ich auf die Veröffentlichung in den UKW-Berichten.
Bleibt noch zu bemerken,das der TL431 im Bestückungsplan falsch herum 
eingezeichnet ist.Also um 180 Grad verdrehen.Im Schaltbild nicht 
					8

eingezeichnet war der Low-Drop-Spannungsregler für die -12volt.Diesen habe ich einfach an die Gehäusewand geschraubt und frei verdrahtet.
In Serie zu dem Eingang und zu den Ausgängen sind noch Ferritdrosseln 22uH 3Amp in freier Verdrahtung geschaltet.Sie sind ebenfalls im Schaltbild nicht eingezeichnet.
Ansonsten gelten die üblichen Aufbauregeln, die der Leser dieser Zeitschrift ja sowiso kennt.

				Inbetriebnahme

Nach der kompletten Verdrahtung folgt nun die Inbetriebnahme.

Das Netzteil.

Es ist zu kontrollieren.
Ist Ausgangspannung LM7815 U5 15 Volt?
Ist Ausgangspannung LM7808 U1 8 Volt?
Ein Ampermeter anstelle eines  Akkus anschließen.
Über 1Kohm Widerstand auf Basis Q1 BC546 eine Gleichspannung geben,damit er
durchschaltet.
Ist der Ladestrom jetzt ca 300mA?
Das Amperemeter durch einen 12 Volt 3AH Akku ersetzen.
Am besten einen halbkaputten 12Volt Akku anschließen und Spannung am Akku messen.(DVM).
R7 so einstellen das der Ladevorgang bei exakt 13,8 Volt beendet wird.
Akku mit Autolampe belasten.
Spannung am Akku messen.
R6 so einstellen das der Ladevorgang bei exakt 11,8 Vollt gestartet wird.

Einstellung mehrmals überprüfen gegebenfalls korrigieren.

Der DC-Wandler.
Wenn man sich an die Hinweise von Jochen Jirmann hällt,müßte der Wandler auf Anhieb funktionieren,so war es jedenfalls bei mir.Mit R26 stellt man
einfach die +12volt ein.R18 stellt man so ein,das bei 3 Amp der Strom gerade begrenzt wird.Ansonsten gibt es nichts einzustellen.Das Weissblechgehäuse sollte hinterher gut verschraubt werden,um sich keinen HF-Smog einzufangen.

Der HF-Teil
Eigentlich beschrängt sich der Abgleich auf den Trimmer C7 in der Außeneinheit.
Man schließt am besten die Außeneinheit an,hängt einen Oszillografen an den Collektor von Q6 des HF-Teiles.Nun speist man mit Hilfe eines digitalen Tongenerators genau 77,5 KHz über eine Koppelwicklung sehr lose in die Ferritantenne ein.Den Trimmer C7 an der Ferritantenne bringt man in Resonanz.Man kan jetzt auch messen,welche Pegel am Kollektor ohne zu begrenzen stehen darf.es sind ca 7-8 VSS.Wenn man jetzt den Tongenerator abschaltet müsste jetzt ein im Sekundentakt moduliertes HF-Signal zu sehen sein.Sie stammt von dem DCF-Sender in Mainflingen.Die Ferritantenne richtet man auf Maximum aus.
Den Oszillograf hinter dem Quarzfilter angeschlossen muß um ca 8-10 dB kleiner sein, dafür frei von HF-Müll.
An Pin 6 U1 LF357 muss jetzt ein sauberes Signal von einigen VSS zu sehen sein.Spasseshalber kann man jetzt versuchen das Signal zu stören.Selbst wenn man die Ferritantenne neben den Zeilentrafo eines Fernsehers hält,wird das Signal noch sauber sein.
					9

Man kann jetzt sich mit dem Oszillograf von IC zu IC hangeln.Das Signal muß immer sauberer begrenzt werden und immer mehr an Modulation verlieren.Am Ausgang bleibt ein leichter Phasenjitter übrig.Der Pegel beträgt 
ca 5 VSS.Wenn man die Antenne abzieht,muß am Ausgang das Signal schlagartig verschwinden,dies wird durch Q8 bewerkstelligt.

Der DCF-Demodulator.
Der Demodulator findet als Huckepack-Platine im HF-Teil Platz und wird an den HF-Ausgang JP5 angeschlossen.Der Trimmer R6 wird so eingestellt,das über einen möglichst großen Eingangspegelbereich ein Sauberes Taktsignal am Ausgang erscheint.Das heist das sowohl die 100msek als auch die 200msek breiten Impulse auch einigermaßen diese Impulsbreite haben.Um 10-15 % werden diese Impulsbreiten wahrscheinlich in Abhängigkeit vom Pegel variieren,was aber nicht weiter tragisch ist.
Mit dem Schalter S1 wählt man ob der Ausgangsimpuls positiv oder negativ sein soll.Für das ELV-Modul stellt man negative Polarität ein.

zum Schluß wird das Gehäuse geschlossen.

Die Uhr
Wenn man die Uhr von ELV verwendet,der Controller und der Quarz gibt es nur bei ELV so beschränkt sich die Einstellung auf den Kontrast des LCD-Displays mit R7 und die Einstellung der Dip-Schalter.
Wenn keine Fehler vorliegen, wird die Uhr in 3 Minuten syncronisiert haben.
Während der Syncronisierungsphase blingt die LED Emfang im Sekundenrytmus.
Im Display kann man das zählen beobachten. Nach dem syncronisieren erscheint ein Antennesymbol im Display.
Es sei jeden unbenommen hier eventuell eine eigene Uhr zu entwickeln und zu veröffentlichen.Ich war der Ansicht,für 50 DM Materialwert braucht man das Rad nicht neu zu erfinden.

Der Mutteroszillator.
Diese Baugruppe besteht aus dem Quarzthermostat einen Ausgangsverteiler
und einen Phasenschieber.
Nach Anlegen der Betriebsspannung kontrolliert man ob am Ausgang des U1
Max 404 , es ist ein schneller Videoverstärker, ein einwandfreies Signal zu messen ist.
Die Trafos T1-T6 waren bei mir 10 MHz Bandfilter mit einem Übersetzungsverhältnis von 2:1.Im Schaltbild waren 1:1 Übertrager
angegeben sie gehen auch. Wenn man Bandfilter benutzt,müssen sie natürlich in Resonanz gebracht werden.
Als nächste kontrolliert man den Phasenschieber.Man hängt ein 
2-Kanaloszillograf mit Kanal 1 an den pin 5 von U5 das ist die 0 Grad Phase, und mit Kanal 2 kontrolliert man ob die drei anderen Phasen etwa die 
90 Grad,180 Grad und 270 Grad einhalten.Jetzt klemmt man den Kanal 2 des Oszillografen an den Ausgang. Dort muß mi einer BCD-Information am Eingang JP9 Phase die Phasenlage einstellbar sein.
Ist das alles in Ordnung wird der Quarzoszillator als nächstes auf seine Mittenfrequenz abgeglichen.

Wohl demjenigen,der leihweise Zugang zu einem Rubidiumnormal hat.
Der legt einfach den Ausgang seines Rubidiumnormals auf die X-Achse des 
Oszillografen und den Quarzofen auf die Y-Achse.
Nach Anlegen der 5Volt an den VCO-Eingang sie muß hochstabil sein läßt man den Quarzofen eine Stunde laufen und stellt dann mit dem Trimmer im Quarzofen die Lissajous-che Figur auf Schwebungsnull.Wer keinen Zugang zum Rubidiumnormal hat leiht sich einen möglichst genauen Zähler aus,und stellt auf genau 10 MHz ein soweit die Auflösung des Zählers es zuläßt.Der Feinabgleich kommt dann später und ist zeitaufwendiger.

					10

Die PLL.
Die Pll ist die Baugruppe die am kompliziertesten ist.

Signalerkennung.

Der erste Schritt ist die Kontrolle ob die Signalausfallserkennung geht.
An Pin 3 U6 7486 muß bei jeder Flanke des 77.5 KHz-Signals ein Impuls zu messen sein.Er triggert den Monoflop U4 74122 bei jeder Flanke neu.Am Ausgang des Monoflops wird an Pin 8 eine Kostante Gleichspannung zu messen sein,die augenblicklich verschwindet, wenn das Eingangssignal fehlt.Wenn Impulse zu messen sind,ist der C1 4,7nF zu klein.
Der U5 ist übrigens ein Schmitt-Trigger.

Aperiodischer Teiler.

Mit Oszillograf an Pin 11 U14 7490 messen.Hier muß das durch 5 geteilte 
5 MHz Eingangssignal zu sehen sein.

An pin 11 U 8 7400 sieht man das vom 5 MHz Signal jeder 5 Impuls ausgetastet wird.Hier sind es jetzt 4 MHz.

An Pin 12 U 16 7490 wird das Signal durch 10 geteilt. Der Phasenjitter wird kleiner.

An Pin 8 U 13 7430 erscheinen 12,5 KHz Impulse.Sie weden im Gatte U8B von den 400 KHz subtrahiert.An Pin 6 U8B 7400 ist ein ziemliches Jitter zu beobachten.

Das IC U12 7490 teilt das Signal durch 5.Die 77,5 KHz erscheinen an Pin 11.

Die Teiler U10 U11 beide 7493 teilen das Signal nochmals durch 64
bei fehlenden DCF-77-Signal werden Sie zurückgesetzt.

Die Teiler U1 U2 teilen das 77.5 KHz DCF-Signal durch 64 und werden ebenso
bei fehlenden Eingangssignal zurückgesetzt.

Jetzt ist ein digitaler Vierkanalspeicheroszillograf erforderlich.

Die beiden Regelschleifen bleiben noch geöffnet.JP6 noch keine Drahtbrücke setzten und JP7 noch nicht mit Phasenschieber verbinden.

Kanal 1 klemmt man an Pin 1 U8, Kanal 2 an Pin 2 U8.
Jetzt sieht man den Phasenunterschied.Im eingerasteten Zustand muß man die Zeitachse auf ca 50nSek/cm stellen um eine Abweichung zu sehen.Bei 1,2 KHz
Folgefrequenz sieht man bei einem Analogscope dann vom Strahl so gut wie nichts mehr,deswegen der Digitalscope.Man sieht jetzt noch die beiden Phasen gegeneinander durchlaufen, kann aber versuchen mit einer externen VCO-Spannung Frequenzgleichheit herzustellen,das es nur noch langsam durchläuft.

Kanal 3 klemmt man an Pin 5 U7 7474 kanal 4 an Pin9 U7 7474.
dort treten jetzt bei Phasenabweichung auf Kanal 3 bzw Kanal4 je nach Richtung der Phasenabweichung Impulse auf,deren Breite proportional der Phasenabweichung ist.

Kanal 3 an Pin 8 U40 7400 und Kanal 4 an Pin 11 U40 7400 klemmen.
dort müssen jetzt 5 MHz Impulspakete sichtbar werden,die mit zunehmender Phasendifferenz breiter werden,das heißt,die Anzahl der enzelnen 5 MHz-
Schwingungen werden mit zunehmender Phasendifferenz mehr.Natürlich ist die Richtung der Phasenabweichung wieder massgebend ob man an Kanal 3 oder 4 was mißt.

Funktioniert hier alles,ist der Phasenvergleicher bis hierhin in Ordnung.
					11

Teilerkette.
Ic 7 7474 aus den Sockel ziehen und an Kontaktleiste JP6 den Pin 13 VCC
mit Pin 4 verbinden.

Ein digitales Voltmeter möglichst 4,5stellig oder besser in einen Bereich schalten,der 10 Volt erfassen kann,oder Autoranche, und an den VCO-Ausgang
anschließen.

Wenn man an dem frei gewordenen IC-Sockel des IC7 an Pin 5 bzw Pin 9 eine 
+5Volt Spannung darauflegt, so muß die Spannung am DAC gleichmäßig steigen bzw.fallen.Bei der gewählten Einstellung dauert eine Rampe nicht ganz 
1 Minute.Am Anschlag muß die Spannung bei 0 Volt bzw ca 10 Volt stehen
bleiben.
Im Fehlerfalle muß man sich von Zähler zu Zähler durchhangeln und sehen wo der Impuls verschüttet geht.
Damit wäre der Teiler der DAC-Zähler der DAC selbst und die Grenzerkennungen getestet.

Phasenschieber.

Oszillograf mit Kanal 1 im Muttergenerator an 0 Grad und Kanal 2 an 5 MHz
Ausgang anschließen.

Phasenschieberanschluß von JP7 mit dem Phasenschieberanschluß des Muttergenerators verbinden.

In PLL Platine IC 9 entfernen und das DCF77-Signal an Pin10 bzw Pin 13 von 
IC 40 einspeisen.

Wenn der Phasenschieberanschluß richtig herum angeschlossen ist, wird man auf dem Oszillograf sehen,das die Phase des Oszillatorausganges gegenüber der 0 Grad Phase im etwa Sekundentakt immer um 90 Grad weiterspringt,
und zwar jenachdem in welchen der beiden Pins man das 77,5KHz Signal einspeist, nach rechts oder nach links.Sind die Anschlüße von JP7 vertauscht, so springt er undefiniert immer nur in eine Richtung.
Ist der Test auch erfolgreich verlaufen, so ist der Phasnschieber auch in Ordnung.Wir können die PLL-Schleife nun schließen.

Dazu werden zunächst alle ICs wieder in die dafür zuständige Sockel gesteckt.Abschalten der Betriebsspannung bitte nicht vergessen.

Kontrolle der PLL-Schleife.

Bei diesen Punkt habe ich zeitweise 3 Oszillografen im Einsatz gehabt,und hätte noch 2 weitere gebrauchen können.

Wichtig ist hier ein digitaler Vierkanaloszillograf,weil man auf einem 
Analogoszillograf nichts mehr sieht.
Der Digitalscope schließt man folgendermaßen an.

Kanal 1 Pin 1  U8  7400 1,2KHz aus DCF-Signal.
Kanal 2 Pin 2  U8  7400 1.2 KHz aus Mutteroszillator
Kanal 3 Pin 8  U40 7400 Input Zählerkette down
Kanal 4 Pin 11 U40 7400 Input Zählerkette Up

					12

Den 2 Oszillograf er kann analog sein schließt man wie folgt an.

Kanal 1 0 Grad Phase Mutteroszillator
Kanal 2 Ausgang Mutteroszillator

falls weitere Kanäle vorhanden.

Kanal 3 10 MHz Ausgang
Kanal 4 10 MHz Rubidiumnormal falls greifbar.

Einen eventuell 3 Oszillograf überwacht die BCD-Leitungen zum Phasenschieber.

Das DVM überwacht die VCO-Spannung.

Ich gehe davon aus das der Quarzofen schon warmgelaufen ist und nicht mehr
nennenswert driftet.

Der Phasenschieber wird nun versuchen die Phasendifferenz auf der 1,2 KHz Ebene gegen Null zu regeln.Er wird anfangs sehr viele Schiebeimpulse bekommen,mit kleiner werdende Phasendifferenz immer weniger.Da der Oszillator noch daneben liegt,wird die Phasendifferenz wieder größer.
Aber mit jeden Nachregeln des Phasenschiebers zählt der DAC auch weiter und die VCO-Frequenz nähert sich wieder ein Stückchen an.Man kan das richtig beobachten.
Phasendifferenz groß
Phasenschieber rennt.
Gleichzeitig ändert sich VCO-Spannung.
Phasendifferenz ist fast Null,man sieht den Jitter des Aperiodischen Teilers.Zeitbasis ca 50 nSek/Div.Schwankt um ca +- 20 nSek.
Vco-Spannung ändert sich nicht mehr.
Phase läüft allmählich wieder raus,da Oszillator noch nicht Schwebungsnull.
Phasenschieber rennt wieder.Differenz jetzt ca 100nsek.
usw.
Wenn der Oszillator drauf sitzt,kommen auch nur noch wenige Impulse zum Phasenschieber.An der VCO-Spannung tut sich dann praktisch gar nichts mehr.
Dieser Vorgang wird Stunden dauern,bis er sich beruhigt hat.

Bei mir waren die idealen Arbeitspunkte der Regelschleife.
Steckleiste JP6 Pin 11 mit Pin 4 verbinden

und JP7 dort wo er im Schaltbild eingezeichnet ist.

Testweise um das Einschwingen zu beschleunigen,kann man an
Steckerleiste JP6 Pin 11 mit Pin 2 verbinden,dann zählt der DAC wesentlich schneller.

Man kann noch probieren ob man mit JP7 nicht ein oder 2 ICs früher oder später abgreift.Dann müßte mann die Leitungen an die IC-Beinchen anlöten.
Das hängt auch sehr von den Eigenschaften des VCOs ab.Ziehbereich
Stabilität usw.

Zu schnell darf man nicht werden,sonst gibt es Regelschwingungen,bzw,er zieht daneben,weil die Zeit nicht mehr ausreicht um die Phasenabweichung zu erkennen.

Zu langsam bleibt ein Offset übrig.

Das Ziel ist erreicht wenn die Ausgangsfrequenz gegenüber einen Rubidiumnormal mindestens 100 Sekunden braucht um eine ganze Periode
zu wandern. Dann nämlich ist eine Abweichung von 10EXP-9 erreicht.

					13

				Schlußwort.

Dieser Artikel sollte weder als hochwissentschaftliche Abhandlung dienen,
dazu sind meine Kenntnisse als Fernsehtechnikermeister nun doch zu gering,
noch als ausgereifte Bauanleitung.Das Gerät existiert nur einmal bei mir im Labor.Schon deswgen kann es nicht den Anspruch einer Bauanleitung erheben.
Zwar habe ich mich bemüht Änderungen während der Entwicklung,es waren verdammt viele immer sofort in die Schaltbilder und Platinenlayouts einfließen zu lassen.doch letzlich könnte ich das nur garantieren,wenn ich das Gerät noch mal aufbaue.Doch dazu fehlt mir sowohl das Geld als auch die Zeit.

Es sollte vielmehr dem interessierten Leser,als Anregung dienen,wie man das Problem DCF-Normal auch mal anders lösen kann.Es werden sicherlich viele Einwände kommen,warum ich das Ding nicht tausendmal erprobt habe, und keine fundierte mathematische Ableitungen gebracht habe.
Die Leser die irgendwelche Klöpse in meiner Schaltung entdecken,(oder auch im ganzen Prinzip)können mir gerne schreiben oder selbst was veröffentlichen.Ich bin für jede Anregung dankbar sofern ich sie mit meinen Mitteln umsetzen kann.

Dieses Gerät wäre nicht entstanden ohne Mithilfe einiger befreundete
Funkamateure.
Bernhard DB9PP hat mich überhaupt auf die Idee gebracht,und ich habe tagelang mit ihm über prinzipelle Probleme in diesen Projekt diskutiert,
und sind zu Lösungen gekommen.
Rainer DK5WE hat mir den Tip gegeben mit der HF-Eingangsschaltung.
Fa.Quarztechnik in Daun war mir bei dem Quarzfilter behilflich.usw.
allen diesen Leuten sei hiermit nochmals gedankt.

Quellennachweise.
Handbuch Rhode&Schwarz XKE
Datenblatt zum Quarzofen Rhode&Schwarz XSE
CQ-DL Heft 9-1976 Bauanleitung DCF-Frequenznormal
UKW-Berichte 1-1986 + 2-1986 
UKW-Berichte 			Schaltnetzteil DB1NV
ELV Aplikationen zum DCF-Decoder DCF 1000 aus ELV-Journal 6/94
TTL-Kochbuch Texas-Instruments
TTL-Data Book Fairchild
Design in Referenz Manual Analog-Device.Daraus Datenblatt DAC16